ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

| Радиометр радона РРА-01М-03 | Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 21365-01 |
| --- | --- |
|  | Взамен № |

Выпускается по техническим условиям ТУ 6943-003-18446736-00.

Назначение и область применения

Радиометр радона РРА-01М-03 предназначен для измерений объемной активности (ОА) радона-222 и торона-220 в воздухе жилых и рабочих помещений, а также на открытом воздухе.

Применяется для контроля санитарных норм согласно СП 2.6.1.758-99 и МУ 2.6.1.715-98.

Описание

Измерение ОА радона-222 и торона-220 основано на электростатическом осаждении дочерних продуктов распада радона-222 и торона-220 - положительно заряженных ионов 218Ро (RaA) и 21бРо (ThA) - из отобранной пробы воздуха на поверхность полупроводникового детектора с помощью высокого положительного потенциала, поданного на электрод измерительной камеры. Активность радона-222 и торона-220  определяются  альфа-спектрометрическим  методом по  количеству

зарегистрированных альфа-частиц при распаде RaA и ThA. В процессе измерений контролируются следующие параметры окружающей среды: температура, относительная влажность и давление.

Радиометр радона РРА-01М-03 выполнен в виде носимого прибора с автономным и сетевым питанием. Основными его узлами являются:

- измерительная    камера    с    аэрозольным    фильтром    и    полупроводниковым
детектором;

- микровоздуходувка;

- климатическая камера с датчиками температуры, влажности и давления;

- зарядочувствительный предусилитель;

- высоковольтный блок питания;

- автономный источник питания;

- блок управления с расположенными в нем элементами управления и индикации
на базе микропроцессора;

- сетевой блок питания (прилагается отдельно).
Рабочие условия применения:

- диапазон температуры окружающего воздуха, °С	5-35

- верхнее значение относительной влажности при 25°С, %	80

Основные технические характеристики

Диапазон измерений ОА радона-222, Бк-м"3	20 ... 20000

Диапазон измерений ОА торона-220, Бк-м"3	20 ... 20000

Пределы допускаемой основной относительной

погрешности измерений , %	±30

Пределы допускаемой дополнительной погрешности

при изменении температуры от +5 до+35°С, %	±10

Чувствительность не менее, с"1 Бк"-1 м3	1,4 • 10"4

Уровень собственного фона не более, Бк-м"3	7

Нестабильность показаний радиометра за 24 ч

непрерывной работы не более, %	±10

Напряжение питания, В	220    _3з

Частота питающей"сети, Гц	50 ± 1

Потребляемая мощность не более, ВА	8,0

Время непрерывной работы радиометра при питании

от автономного источника не менее, ч	10

Средняя наработка на отказ не менее, ч	2000

Масса радиометра с аккумуляторами не более, кг	4.0

Габаритные размеры радиометра (длинахширинахвысота)

без сетевого блока питания не более, мм	290 х 200 х 155

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится в правом нижнем углу лицевой поверхности панели методом шелкографии и в левом верхнем углу лицевой стороны обложек

руководства по эксплуатации МГФК 412124.003 РЭ и паспорта МГФК 412124.003 ПС типографским способом.

Комплектность

В   комплект   поставки   входят   изделия   и   эксплуатационная   документация, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МГФК 412124.003 | Радиометр радона РРА-01М-03 | 1 |  |
|  | Фильтр АФА-РСП-10 ТУ 95 1892-89 | 1 | Запасной аэрозольный фильтр |
|  | Разъем РС-ООК еФ6.607.010.ТУ | 1 | Разъем для вывода информации на многоканальный анализатор |
|  | Блок питания БПТ-01 | 1 | Сетевой блок питания. Он же зарядное устройство. |
| кР 18446736.30 | Фильтр-осушитель | 1 | Фильтр для осушки проб воздуха |
| кР 39579707.31 | Патрон-осушитель | 1 | Патрон для осушки измерительной камеры |
|  | Сумка укладочная ОСТ 17.839.80 | 1 | Сумка для хранения и транспортировки |
| кР 395707.10.008 | Заглушка | 2 | Запасная заглушка для герметизации измерительной камеры |
| кР 395707.10.019 | Штуцер | 1 | Штуцер для подсоединения пробоотборного устройства или гибкой трубки для поиска и локализации источников радона-222 |
| * | Дискета 3,5 | 1 | Дискета с программным обеспечением |
| кР 18446736.10.20 | Кабель с разъемами | 1 | Для связи радиометра с персональным компьютером |
|  | Трубка ТУ 64-2-286-79 | 1 | Гибкая соединительная трубка длиной 150 см, диаметром 6 мм для поиска и локализации источников радона-222 |
| МГФК412124.003ПС | Паспорт | 1 |  |
| МГФК412124.003РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |

Поверка осуществляется в соответствии с разделом 12 «Методика поверки» руководства по эксплуатации МГФК 412124.003РЭ, согласованным ГП «ВНИИФТРИ» 15.03.01.

Межповерочный интервал - один год.

Основное поверочное оборудование: рабочий эталон ОА радона-222 (погрешность ±15 %).

Нормативные документы

ГОСТ 27451-87 «Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические требования и методы испытаний».

ГОСТ 28271-89 «Приборы радиометрические и дозиметрические носимые. Общие технические требования и методы испытаний».

Заключение

Тип радиометра радона РРА-01М-03 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель

ООО "НТМ-ЗАЩИТА"

Адрес: 115409 г. Москва, Каширское ш., д.31

Генеральный директор ООО  НТМ-Защита

/Мурашов А.И./