РАДИОМЕТР РАДОНА

РРА-01М-03

№_______________

Паспорт

# МГФК 412124.003 ПС

Москва, 2004г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Радиометр радона РРА-01М-03 МГФК 412124.003

Заводской номер  ___________________

Дата изготовления __________________

Предприятие-изготовитель – ООО "НТМ-Защита"					Сертификат RU.C.38.002.A № 10241 выдан 08.06.2001 г.

Срок действия до 01.06.2006 г.

1.2. Радиометр радона РРА-01М-03 МГФК 412124.003 (далее по тексту радиометр) предназначен для проведения измерений объемной активности (ОА) радона-222 и количества распадов 216Po (ThA) в воздухе жилых и рабочих помещений, а также на открытом воздухе в пределах эксплуатационных параметров радиометра.

Дополнительно радиометр может контролировать следующие параметры окружающей среды: температура, относительная влажность и давление.

1.3. Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, (С .......... от +5 до +35;

- относительная влажность при температуре окружающего воздуха +25(С, % .... до 80;

- атмосферное давление от 700 до 820 мм.рт.ст.

1.4. Условия хранения:

- закрытые помещения с естественной вентиляцией;

- температура окружающего воздуха, (С ... от минус 5 до +40;

- относительная влажность воздуха при температуре +25(С до 98%.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Номинальные и фактические значения основных технических характеристик радиометра приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | номинальное | фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предел допускаемой основной относительной погрешности во всем диапазоне измерения, % | (30 |  |
|  | Диапазон измерения ОА радона-222, Бк(м-3 216Po (ThA), распад | 20 ( 2.0(104 0 ( 103 |  |
|  | Чувствительность, не менее, с-1(Бк-1(м3 | 1.4(10-4 |  |
|  | Уровень собственного фона не более, Бк(м-3 | 7.0 |  |
|  | Значение тест-кода амплитудно-цифрового преобразователя | 200 |  |
|  | Диапазон измерения температуры с погрешностью не более (5%, (С | 5(50 |  |
|  | Диапазон измерения давления с погрешностью не более (5%, мм.рт.ст. | 700(820 |  |
|  | Диапазон измерения относительной влажности с погрешностью не более (5%, % | 30(90 |  |
|  | Время непрерывной работы радиометра при питании от аккумуляторов при нормальных условиях не менее, ч | 10 |  |
|  | Объемный расход микровоздуходувки не менее, л/мин | 0.8 |  |
|  | Объем измерительной камеры, л | 1.7 |  |
|  | Мощность, потребляемая радиометром от аккумуляторной батареи не более, ВА | 1.0 |  |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект радиометра входят изделия и эксплуатационная документация, указанные в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МГФК 412124.003 | Радиометр | 1 |  |
|  | Фильтр АФА-РСП-10 ТУ 95 1892-89 | 1 | Запасной аэрозольный фильтр для очистки газа |
|  | Разъем РС-ООК еФ6.607.010.ТУ | 1 | Разъем для вывода информации на многоканальный анализатор |
|  | Блок питания БПТ-01 | 1 | Сетевой блок питания. Он же зарядное устройство. |
| кР 18446736.30 | Фильтр-осушитель | 1 | Фильтр для осушки проб воздуха |
| кР 39579707.31 | Патрон-осушитель | 1 | Патрон для осушки измерительной камеры |
|  | Сумка укладочная ОСТ 17.839.80 | 1 | Сумка для хранения и транспортировки |
| кР 395707.10.008 | Заглушка | 2 | Запасная заглушка для герметизации измерительной камеры |
| кР 395707.10.019 | Штуцер | 1 | Штуцер для подсоединения пробоотборного устройства или гибкой трубки для поиска и локализации источников радона-222 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дискета 3,5’’ | 1 | Дискета с программным обеспечением |
| кР 18446736.10.20 | Кабель с разъемами | 1 | Для связи радиометра с персональным компьютером |
|  | Трубка ТУ 64-2-286-79 | 1 | Гибкая соединительная трубка длиной 150 см, диаметром 6 мм для поиска и локализации источников радона-222 |
| МГФК 412124.003 ПС | Паспорт | 1 |  |
| МГФК 412124.003 РЭ | Руководство по эксплуатации с методикой поверки | 1 |  |

4. Ресурсы, сроки службы и храния,

гарантии изготовителя

4.1. Гарантийный  срок  эксплуатации  радиометра  устанавливается 24 месяца со дня ввода его в эксплуатацию.

4.2. Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня приемки изделия  потребителем.

4.3. Безвозмездный ремонт или замена изделия в течении гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.4. В случае устранения неисправностей в изделии (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течении которого радиометр был изъят.

4.5. Предприятие-изготовитель обеспечивает ремонт радиометра в течении всего срока послегарантийной эксплуатации по отдельному договору с потребителем.

4.6. Средний срок службы радиометра не менее 8 лет при условии замены полупроводникового детектора по мере выхода его из строя.

Адрес изготовителя: 115409 г.Москва, Каширское ш., д.31

ООО "НТМ-ЗАЩИТА"

т. (095) 3239308, 3239079, 3239279

факс (095) 3244394

5. КОНСЕРВАЦИЯ.

5.1. Консервация радиометра производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от +15( до +40(С и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

5.2. Консервация радиометра производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

Вариант защиты В3-10.

5.3.  По конструктивному признаку радиометр относится к группе III-I ГОСТ 9.014-78.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ.

6.1. Радиометр радона РРА-01М-03 МГФК 412124.003               №__________________

(заводской номер и год выпуска)

упакован в ООО «НТМЗащита»

(наименование предприятия, на котором произведена упаковка)

согласно требованиям, предусмотренными в действующей технической документации.

Дата упаковки    "____"____________ 200   г.

Упаковку произвел   ______________________

(Ф.И.О., подпись)

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1. Радиометр радона РРА-01М-03 МГФК 412124.003          №__________________

(заводской номер)

соответствует требованиям технических условий ТУ 6943-003-18446736-00  и признан годным для эксплуатации. 	               (обозначение технических условий)

Дата выпуска   	"____"________________ 200   г.

М.П.

Представитель ОТК _____________________________

(подпись)

"____"____________ 200    г.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1. При выходе из строя радиометра в период гарантийного срока эксплуатации потребителем должен быть составлен рекламационный акт по форме Приложения "Б" о необходимости ремонта и отправки радиометра предприятию-изготовителю по адресу 115409 г.Москва, Каширское ш., д.31, ООО "НТМ-ЗАЩИТА"

(адрес предприятия - изготовителя)

____________________________________________________________

или вызова его представителя по адресу___________________________

____________________________________________________________

(адрес предприятия - потребителя)

8.2. Все предъявленные рекламации регистрируются в таблице 3.

Таблица 3.

| Дата выхода из строя | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

9.1. Радиометр радона РРА-01М-03 МГФК 412124.003              №_________________

(заводской номер и год выпуска)

введен в эксплуатацию "____"_______________ 200__г.

М.П. _________________________________________________

(подпись и фамилия лица, ответственного за эксплуатацию изделия)

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Радиометр не содержит химически и радиационно опасных компонентов и утилизуется путем разборки.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень нормативно-технических документов, на которые приведены ссылки в данном документе.

1. ГОСТ 9.014-78 "ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования."

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

УТВЕРЖДАЮ

______________________________

(руководитель эксплуатирующей организации)

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ № ____________

от  "____"____________ 200_ г.

на_____________________________________________________

(тип средства измерений, заводской номер и год выпуска)

Комиссия в составе:

Председателя____________________________________________

(ф.,и.,о.)

и членов________________________________________________

(ф.,и.,о.)

с одной стороны и представителя____________________________

(наименование предприятия - изготовителя, ф.,и.,о.)

с другой стороны, ознакомившись с техническим состоянием 	изделия, установила:

1._________________________________________________

(излагается суть претензий)

2. Радиометр с начала гарантийного срока наработал________

(указать время наработки)

3._________________________________________________

(описание внешнего проявления отказа, дата отказа;

____________________________________________________________

предполагаемая причина отказа; условия эксплуатации, в которых

____________________________________________________________

произошел отказ)

Заключение комиссии: ____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

# Footnotes

- Радиометр снабжен встроенной аккумуляторной батареей (автономным источником питания), состоящей из 4 аккумуляторов типа GP 160CК