Радиометр аэрозолей РАА-10

Паспорт

МГФК 968620.002ПС

1. Основные сведения об изделии.

1.1. Радиометр аэрозолей РАА-10.

МГФК 968620.001, заводской номер

Дата изготовления

Предприятие-изготовитель ООО "НТМ-Защита"

Сертификат №   RU.C.38.002.A.  9070  выдан  05.12.2000 г.

Срок действия   01 ноября 2005 года.

2. Основные технические данные и характеристики.

2.1. Номинальные  и фактические значения основных технических данных радиометра аэрозолей   приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Значение величины |
| --- | --- |
|  | номинальное | фактическое |
| 1. Пределы допускаемой основной погрешности измерения ЭРОА, % | (30 |  |
| 2. Диапазон измерения ЭРОА радона, Бк/м3 торона, Бк/м3 | 10 ( 2*104 0,5 ( 1*104 |  |
| 3. Чувствительность регистрации альфа-излучения образцовых источников 2го разряда типа 1П9 площадью 1,0 см2 , 1/с/Бк , не менее. | 0.2 |  |
| 4. Собственный фон радиометра при измерении чистого фильтра не более , с-1 . | 2.0*10-3 |  |
| 5.Обьемный расход воздуха через фильтр, л/мин | 15(1 |  |
| 6.Мощность, радиометром от аккумуляторной батареи, Вт | 5,0 |  |
| 7. Значение тест-кода амплитудно-цифрового преобразователя | 135(10 |  |

3. Комплектность.

3.1. В комплект поставки радиометра аэрозолей  входят изделия  и эксплуатационная документация, указанные в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол.,шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МГФК444.10 | Радиометр | 1 |  |
|  | Фильтр АФА-РСП-10 ТУ 95 1892-89 | 100 |  |
|  | Блок питания БПТ-01 | 1 |  |
| МГФК444.30 | Держатель | 1 | Приспособление для установки образцового спектрометрического источника альфа-излучения |
| МГФК 968620.002ПС | Паспорт | 1 |  |
| МГФК 968620.010 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
|  | Аккумулятор GP95AAKC | 12 | Автономный источник питания. |
|  | Сумка укладочная ОСТ 17.838.80 | 1 | Сумка для хранения и транспортировки. |

4.Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика).   4.1. Гарантийный  срок  эксплуатации радиометра аэрозолей РАА-10  устанавливается 12  месяцев  со  дня  ввода  его  в  эксплуатацию  или  по истечении гарантийного срока хранения.

4.2. Гарантийный срок хранения 18  месяцев  со  дня  приемки изделия  представителем.

4.3. Безвозмездный  ремонт  или  замена  изделия  в  течении гарантийного  срока   эксплуатации   производится   предприятием-изготовителем  при   условии   соблюдения   потребителем   правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.4.  В  случае  устранения  неисправностей  в  изделии  (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на  время, в течении которого радиометр аэрозолей  не использовали из-за обнаруженных неисправностей.

4.5. Предприятие-изготовитель обеспечивает ремонт изделия в течении  всего срока после гарантийной эксплуатации по отдельному договору с потребителем.

5.Консервация.

5.1. Консервация  радиометра    производится в закрытом вентилируемом помещении  при  температуре окружающего воздуха от +15о до +40о С и относительной влажности  до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

5.2. Консервация радиометра производится  в  соответствии  с требованиями ГОСТ 9.014-78.

Вариант защиты В3-10.

Срок защиты без переконсервации - 3 года.

5.3 По  конструктивному  признаку  радиометр  относится  к группе

III-I ГОСТ 9.014-78.

6. Свидетельство об упаковывании.

Радиометр аэрозолей РАА-10

МГФК968620.001 №

Упакован ООО “НТМ-Защита” согласно требованиям, предусмотренными в действующей технической документации.

должность                                  личная подпись                  фамилия, имя, отчество

год, число, месяц

7. Свидетельство о приемке.

7.1. Радиометр аэрозолей РАА-10

МГФК968620.001 №

(заводской номер)

соответствует техническим условиям ТУ 6943-001-96862060-00

(обозначение технических условий)

и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска   	“        “                      200__г.

М.П.

Представитель ОТК

(подпись)

"       "                      200   г.

8. Сведения о рекламациях

8.1. При отказе в работе или неисправности радиометра аэрозолей в период  гарантийного  срока  эксплуатации  потребителем должен быть составлен акт по форме Приложения А о необходимости  ремонта   и   отправки   радиометра  предприятию-изготовителю по адресу:

115409, Москва, Каширское шоссе, дом 31, ООО "НТМ-Защита”.

8.2. Все предъявленные рекламации регистрируются в таблице 3.

Таблица 3.

| Дата выхода из строя | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

9. Свидетельство о вводе изделия в эксплуатацию.

9.1. Радиометр аэрозолей РАА-10

МГФК 96820.001    №

введен в эксплуатацию "        "                     200__г.

М.П.

(подпись и фамилия лица, ответственного за эксплуатацию изделия)

10. Утилизация.

Прибор не содержит химически и радиационно опасных компонентов и утилизируется путем разборки.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень нормативно-технических документов,

на которые  приведены ссылки в данном документе.

1.  ГОСТ  9.014-78  "ЕСЭКС.  Временная   противокоррозионная

защита изделий. Общие требования."

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель эксплуатирующей организации)

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ N

от "        "                  199__ г.

на

(наименование изделия, заводской номер, дата изготовления )

Комиссия в составе:

Председателя

(ф.,и.,о.)

и членов

(ф.,и.,о.)

с одной стороны и представителя

(наименование предприятия - изготовителя, ф.,и.,о.)

с другой стороны, ознакомившись с техническим состоянием 	изделия, установила:

1.

(излагается суть претензий)

2. Изделие с начала гарантийного срока наработало

(указать время наработки)

3.

(описание внешнего проявления отказа, дата отказа;

предполагаемая причина отказа; условия эксплуатации, в которых

произошел отказ)

Заключение комиссии:

Подписи:

# Text boxes

Изм.

Лист

( документа

Подпись

Дата

МГФК 410000.001 ПС

Лист

Лист

МГФК 968620.002 ПС

Дата

Подпись

( документа

Лист

Изм.