Сейсмическая радоновая станция

СРС-05

(Seismic Ground Station)

№ ___________

##### Паспорт

БВЭК 650000.001 ПС

Москва, 2009г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - . Сейсмическая  радоновая станция  СРС-05

Дата изготовления: август 2009 года.

Предприятие-изготовитель: ООО "НТМ-Защита"

1.2. Сейсмическая  радоновая станция  СРС-05  (далее по тексту станция) предназначена для проведения измерений объемной активности (ОА) радона-222 и количества распадов 216Po (ThA) в почве в пределах эксплуатационных параметров станции.

Дополнительно станция может контролировать следующие параметры окружающей среды: температура, относительная влажность и давление.

1.3. Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, (С .......... от +5 до +35;

- относительная влажность при Т,(С окружающего воздуха +25(С, %: до 80;

- атмосферное давление ………………………...от 700 до 820 мм. рт. ст.

1.4. Условия хранения:

- закрытые помещения с естественной вентиляцией;

- температура окружающего воздуха, (С ... от минус 5 до +40;

- относительная влажность воздуха при температуре +25(С до 98%.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Номинальные и фактические значения основных технических характеристик радиометра приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | Номинальное | Фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предел допускаемой основной относительной погрешности во всем диапазоне измерения, % | (30 |  |
|  | Диапазон измерения: ОА радона-222, Бк(м-3 216Po (ThA), распад | 20 ( 5.0(104 0 ( 999 |  |
|  | Чувствительность, не менее, с-1(Бк-1(м3 | 0,5(10-4 |  |
|  | Уровень собственного фона не более, Бк(м-3 | 5 |  |
|  | Значение тест-кода амплитудно-цифрового преобразователя | 200±5 |  |
|  | Диапазон измерения температуры с погрешностью не более (5%, (С | 5(50 |  |
|  | Диапазон измерения давления с погрешностью не более (5%, мм. рт. ст. | 700(820 |  |
|  | Диапазон измерения относительной влажности с погрешностью не более (5%, % | 30(90 |  |
|  | Объемный расход микровоздуходувки не менее, л/мин | 0.8 |  |
|  | Объем измерительной камеры, л | 0,25 |  |
|  | Мощность, потребляемая станцией от аккумуляторной батареи не более, ВА | 0.5 |  |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект станции входят изделия и эксплуатационная документация, указанные в таблице 2.

Таблица 2.

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| БВЭК 650000.000 | Станция | 1 |  |
|  | Фильтр АФА-РСП-10 ТУ 95 1892-89 | 1 | Аэрозольный фильтр для очистки газа, запасной. |
| БВЭК 650000.030 | Кабель питания | 1 | Кабель питания с универсальными клеммами. |
| БВЭК 650000.010 | Кабель связи станции с компьютером | 1 | Кабель осуществляет связь с компьютером. |
| БВЭК 650000.001 | Кабель управления | 1 | Кабель для запуска измерения и/или соединения с кабелем связи с компьютером |
|  | Оптический диск. | 1 | Носитель с программным обеспечением. |
| БВЭК 650000.001 ПС | Паспорт | 1 | Кабель для запуска измерения и/или соединения с кабелем связи с компьютером |
| БВЭК 650000.001 РЭ | Руководство по эксплуатации с методикой поверки | 1 |  |
|  | Чехол транспортный. | 1 |  |
| БП 12/220-0,5 | Блок питания от сети 220 вольт напряжением 12 вольт. |  | Поставляется по отдельному заказу |
|  | Переходник USB-COM |  | Поставляется по отдельному заказу |

4. Ресурсы, сроки службы и хранения,

гарантии изготовителя

4.1. Гарантийный  срок  эксплуатации  станции  устанавливается 24 месяца со дня ввода его в эксплуатацию.

4.2. Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня приемки изделия  потребителем.

4.3. Безвозмездный ремонт или замена изделия в течении гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.4. В случае устранения неисправностей в изделии (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого станция была изъята.

4.5. Предприятие-изготовитель обеспечивает ремонт станции в течение всего срока послегарантийной эксплуатации по отдельному договору с потребителем.

4.6. Средний срок службы станции не менее 5 лет при условии замены полупроводникового детектора по мере выхода его из строя.

Адрес изготовителя: 115201 г. Москва, Каширское ш., д.22к.4

ООО "НТМ-ЗАЩИТА"

т./ф. (495) 5000300, email: ntm@ntm.ru

5. КОНСЕРВАЦИЯ.

5.1. Консервация станции производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от +15( до +40(С и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

5.2. Консервация станции производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

Вариант защиты В3-10.

5.3.  По конструктивному признаку станция относится к группе III-I ГОСТ 9.014-78.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ.

6.1. Сейсмическая  радоновая станция  СРС-05

упакована в ООО «НТМ Защита»

(наименование предприятия, на котором произведена упаковка)

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата упаковки    "____"____________ 2009г.

Упаковку произвел   ______________________

(Ф.И.О., подпись)

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1. Сейсмическая  радоновая станция  СРС-05

соответствует требованиям технических условий ТУ 6943-005-18446736-09  и признана годной для эксплуатации. 	               (обозначение технических условий)

Дата выпуска   	"____"________________ 2009.

М.П.

Представитель ОТК _____________________________

(подпись)

"____"____________ 2009.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1. При выходе из строя станции в период гарантийного срока эксплуатации потребителем должен быть составлен рекламационный акт по форме Приложения "Б" о необходимости ремонта и отправки станции предприятию-изготовителю по адресу:

115201 г. Москва, Каширское ш., д.22, к.4,  ООО «НТМ-ЗАЩИТА"

(адрес предприятия - изготовителя)

или вызова его представителя по адресу___________________________

____________________________________________________________

(адрес предприятия - потребителя)

8.2. Все предъявленные рекламации регистрируются в таблице 3.

Таблица 3.

| Дата выхода из строя | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

9.1 Сейсмическая радоновая станция СРС-05:

№			2009 года выпуска

(заводской номер и год выпуска)

введена в эксплуатацию "____"_______________ 200__г.

М.П. _________________________________________________

(подпись и фамилия лица, ответственного за эксплуатацию изделия)

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Станция не содержит химически и радиационно-опасных компонентов и утилизируется путем разборки.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень нормативно-технических документов, на которые приведены ссылки в данном документе.

1. ГОСТ 9.014-78 "ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования."

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

«УТВЕРЖДАЮ»

______________________________

(руководитель эксплуатирующей организации)

РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ № ____________

от  "____"____________ 200_ г.

на_____________________________________________________

(тип средства измерений, заводской номер и год выпуска)

Комиссия в составе:

Председателя____________________________________________

(ф., и., о.)

и членов________________________________________________

(ф.,и.,о.)

с одной стороны и представителя____________________________

(наименование предприятия - изготовителя, ф.,и.,о.)

с другой стороны, ознакомившись с техническим состоянием 	изделия, установила:

1.__________________________________________________________

(излагается суть претензий)

2. Станция с начала гарантийного срока наработала______________

(указать время наработки)

3.__________________________________________________________

(описание внешнего проявления отказа, дата отказа;

_________________________________________________________________

предполагаемая причина отказа; условия эксплуатации, в которых

_________________________________________________________________

произошел отказ)

Заключение комиссии: ________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи: