ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

| Радиометр радона портативный РРА-01М-01 | Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 16465-97 |
| --- | --- |
|  | Взамен № |

Выпускается по техническим условиям ТУ 6943-001-18446736-97.

Назначение и область применения

Радиометр радона портативный РРА-01М-01 (далее по тексту - радиометр) предназначен для экспрессных измерений объемной активности радона-222 в воздухе жилых и производственных помещений.

Радиометр применяется на объектах сферы обороны, безопасности и в промышленности для комплексного санитарно-гигиенического обслуживания территорий.

Описание

Принцип действия радиометра основан на использовании метода электростатического осаждения дочерних продуктов распада радона на поверхность полупроводникового детектора альфа-частиц с последующей их амплитудной селекцией.

Конструктивно радиометр выполнен в виде портативного прибора с автономным и сетевым питанием и состоит из блока детектирования, блока управления и сетевого блока питания. В блоке детектирования расположены: измерительная камера с сетчатым электродом, аэрозольный фильтр, полупроводниковый детектор, микровоздуходувка, автономный блок питания.

Радиометр по рабочим условиям эксплуатации относится к гр. 1.1 УХЛ ГОСТ В 20.39.304-98.

Основные технические характеристики.

Диапазон измерений объемной активности радона-222, не менее,
Бк/м3	от 20 до 20000.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений объемной активности радона-222, не более, %:

- в поддиапазоне от 20 до 100 Бк/м3,	±30;

- в поддиапазоне от 100 до 20000 Бк/м3,	±20.

Чувствительность, не менее, с"1Бк"1м3	1,2-10" .

Питание от сети переменного тока частотой (50 ± 2) Гц, номинальным напряжением 220+22_зз В и от автономных источников постоянного тока аккумуляторов типа GP160CK.

Мощность, потребляемая радиометром, не более,

-	при питании от сети переменного тока, ВА	2,5;

-	при питании от автономного источника питания, Вт	1,0.

Наработка на отказ, не менее, ч	2500.

Габаритные размеры (длинахширинахвысота), не более, мм	290x155x200.

Масса с аккумуляторами, не более, кг	3,5.

Рабочие условия эксплуатации:

- диапазон температуры окружающего воздуха, °С	от 5 до 35;

- верхнее значение относительной влажности при 25 °С, %	80;

- атмосферное давление, кПа	от 79 до 106.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится в правом нижнем углу лицевой поверхности панели радиометра методом шелкографии и в левом верхнем углу эксплуатационных документов типографским способом.

Комплектность

| № | Наименование | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| п/п |  |  |
| 1 | Радиометр радона | 1 |
| 2 | Сетевой блок питания | 1 |
| 3 | Укладочная сумка | 1 |
| 4 | ЗИП | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации МГФК 412123.001 РЭ | 1 |
| 6 | Паспорт МГФК 412123.001 ПС | 1 |

Поверка

Поверка выполняется в соответствии с разделом 8 «Методика поверки» Руководства по эксплуатации МГФК 412123.001 РЭ, согласованным с ГП "ВНИИФТРИ" 01.07.1997 г.

Межповерочный интервал - один год.

Основное поверочное оборудование:

- генератор радона, состоящий из бокса 1БП2-ОС и БП1-ОС с эманирующим источни
ком с радионуклидом 226Ra активностью от 2,7 до 4,0 мкКи;

- рабочий эталон радиометр газов РГБ-07 с пределами основной относительной по
грешности измерений ±10 %;

- расходомер ГСБ-400, с пределами основной относительной погрешности измерений
± 5 %.

Нормативные и технические документы

ГОСТ 12997-84. "Изделия ГСП. Общие технические условия".

ГОСТ 27451-87. "Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия".

ГОСТ 28271-89. "Приборы радиометрические и дозиметрические носимые. Общие технические требования и методы испытаний ".

ГОСТ 8.090-79. "ЕСЭКС. "Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений радиоактивных аэрозолей". ТУ6943-001-1844 радиометр радона портативный РРА-01М-01. Технические условия".

Заключение

Тип радиометра радона РРА-01М-01 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме ГОСТ 8.090-79.

Изготовитель: ООО «НТМ-ЗАЩИТА»

115409, Москва, Каширское шоссе, 31